## Slide 1: Instrumentación para fuerza y presión
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

## Slide 2
Galgas extensiométricas
2
Hamboock of biomedical
Instrumentación para fuerza y presión
Si un conductor eléctrico largo y estrecho, como una lámina metálica o un cable de calibre fino, se estira dentro de su límite elástico, aumentará su longitud y disminuirá su área de sección transversal
El transductor se basa en los cambios de resistencia de un cable producidos por pequeños desplazamientos mecánicos. Existe una relación lineal entre la deformación y la resistencia eléctrica de un calibre (cable, lámina) adecuadamente seleccionado en un rango específico.
Donde ΔR = Cambio incremental en la resistencia debido a la tensión
R = Resistencia de un cable sin estirar
ΔL = Cambio incremental en la longitud
L = Longitud sin estirar del cable
Factores de calibre para diferentes materiales

## Slide 3
Galgas extensométricas
3
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
O strain gauges, son sensores resistivos de material conductor cuya resistencia cambia con la tensión mecánica aplicada.
Cuando un hilo conductor se somete a un esfuerzo se producen cambios en sus dimensiones y propiedades. Las variaciones del longitud y sección se caracterizan por el coeficiente de Poisson.

## Slide 4
4
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Factor de galga K
El cambio por unidad de resistencia es proporcional al cambio por unidad de longitud
µƐ micro deformaciones
Soldadura puntos
Cable
Base solicona

## Slide 5
5
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Las galgas son sensibles a la temperatura y pueden comportarse como una RTD
Pueden variar por: Δl y/o ΔT

## Slide 6
6
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Dirección de las mediciones

## Slide 7
7
https://dewesoft.com/es/blog/medicion-tension-y-presion
Instrumentación para fuerza y presión
Comportamiento Galgas extensométricas
Mediciones con galgas
Una curva de tensión-deformación es típica
del acero estructural:
Fuerza final
Fuerza de producción (punto de fluencia)
Ruptura
Región de endurecimiento por deformación
Región de cuello

## Slide 8
8
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Mediciones con galgas
En los puentes de Wheatstone con galgas se suelen usar valores de resistencia iguales para ganar sensibilidad (ΔR muy pequeña)

## Slide 9
9
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Dado el problema del cambio de ΔR con la temperatura, se pueden usar galgas pasivas (no sometidas a elongación), y activas (sometidas a elongación).
Con galgas en posiciones simétricas se gana el doble de sensibilidad

## Slide 10
10
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Dado el problema del cambio de ΔR con la temperatura, se pueden usar galgas pasivas (no sometidas a elongación), y activas (sometidas a elongación).
Se gana linealidad y el cuádruple de sensibilidad

## Slide 11
11
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Galgas extensométricas
Sistemas de calibración y de medida multipunto

## Slide 12
12
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Celdas de carga (load cell)
Dispositivo mecánico para medida de peso, que transforma ese peso en una elongación que las galgas pueden detectar.

## Slide 13
13
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Celdas de carga (load cell)
Se pueden usar sistemas de medida de peso distribuidos para ganar precisión. El peso final será la suma de cada celda.
Fuente: https://www.sparkfun.com/products/10245

## Slide 14
14
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Otras aplicaciones de las galgas
Una deformación puede ocurrir por la acción de cualquier fuerza: presión, aceleración, etc.

## Slide 15
15
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Otras aplicaciones de las galgas
Una deformación puede ocurrir por la acción de cualquier fuerza: presión, aceleración, etc.
Presión hidrostática en función de la altura de líquido
Medición de caudal Q, por diferencia de presión
(Efecto Venturi y Ec. De Bernoulli)

## Slide 16
16
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Otras aplicaciones en la medicina
La fuerza muscular se ha convertido en uno de los principales marcadores de salud

## Slide 17
17
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Instrumentación para fuerza y presión
Otras aplicaciones en la medicina
Estudio de la presión plantar como fuente de diagnóstico para patologías del pie humano.
https://www.google.com/search?q=plantilla+de+presion+plantae&client=firefox-b-ab&dcr
https://www.google.com/search?q=plantilla+de+presion+plantae&client=firefox-b-ab&dcr:
https://www.google.com/search?q=plantilla+de+presion+plantae&client=firefox-b-ab&dcr=0&source
https://www.google.com/search?q=plantilla+de+presion+plantae&client=firefox-b-ab&dcr=0&source