Examen Final conjunto de Instrumentación Biomédica 2025_3

Nombre Apellido: __________________________________________________________

1. La Bioinstrumentación se considera una de las áreas fundamentales de la Ingeniería Biomédica, dado que integra principios de electrónica, biología y procesamiento de señales.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO describen correctamente el alcance y aplicación real de la bioinstrumentación?

A) Se encarga del diseño y calibración de equipos que miden variables fisiológicas como presión arterial, frecuencia cardíaca y actividad cerebral.
B) Estudia los principios físicos y electrónicos necesarios para transformar una señal biológica en una señal eléctrica útil para diagnóstico o control.
C) Comprende el análisis y acondicionamiento de señales biológicas mediante amplificadores, filtros y conversores A/D.
D) Su aplicación se limita exclusivamente al entorno hospitalario y no incluye la industria ni la investigación biomédica.

Respuesta: D.
Justificación: las aplicaciones de la bioinstrumentación no se limitan al entorno hospitalario; abarcan industria, investigación, dispositivos domiciliarios, telemedicina, etc.

2. En un sistema de instrumentación biomédica para registrar señales fisiológicas, se identifican las siguientes etapas funcionales.
Relacione cada etapa (columna A) con su descripción y posible falla si se altera (columna B). Conteste escribiendo una letra de la A a la E, en la columna “Su respuesta”

| Columna A – Etapas | Su respuesta | Columna B – Descripción y posibles consecuencias |
| --- | --- | --- |
| 1. Visualización / Registro | E | A. Si presenta deriva o descalibración, la señal eléctrica pierde correspondencia con la magnitud biológica real. |
| 2. Acondicionamiento de señal | B | B. Si el filtro pasa bajos o amplificador está mal configurado, el sistema puede amplificar ruido o atenuar la señal útil. |
| 3. Conversión A/D | C | C. Si la frecuencia de muestreo es inadecuada, se produce aliasing y pérdida de información fisiológica. |
| 4. Procesamiento digital | D | D. Permite extraer parámetros clínicos (como BPM o SpO₂) aplicando algoritmos de análisis y detección de picos. |
| 5. Sensor o transductor | A | E. Si falla esta etapa, los datos no se muestran ni se almacenan, afectando la interpretación clínica. |

3. Defina la diferencia entre sensor activo y pasivo, y dé un ejemplo de cada uno.
Respuesta esperada:

Sensor activo: genera por sí mismo una señal eléctrica en respuesta a la magnitud física, sin necesidad de una excitación eléctrica externa.
Ejemplo: sensor piezoeléctrico (genera voltaje al deformarse) o termopar (genera una f.d.p. por diferencia de temperatura).

Sensor pasivo: su elemento sensible cambia alguna propiedad eléctrica (resistencia, capacitancia, inductancia) y requiere una excitación/excitación externa (puente, fuente) para convertir ese cambio en una señal eléctrica.
Ejemplo: galga extensométrica (varía resistencia), termistor (cambia resistencia con temperatura), fotocélula resistiva.

4. Un Bioingeniero está diseñando un sistema de adquisición para medir pequeñas variaciones de resistencia provenientes de un sensor de presión piezorresistivo.
Para obtener una señal eléctrica proporcional a la presión, decide usar un Puente de Wheatstone, seguido de un amplificador de instrumentación.

En el montaje, las resistencias del puente son:
R1=R2=R3=120 Ω, y el sensor ocupa la posición de R4, cuya resistencia varía entre 119.7 Ω (presión baja) y 120.3 Ω (presión alta).

El voltaje de excitación del puente es VEX=5 V.

Pregunta:

Calcule el voltaje diferencial de salida del puente (Vout = V+ – V−) para ambos valores extremos de resistencia del sensor.

Solución:

Puente: lado izquierdo R1–R2, lado derecho R3–R4 (R4 = sensor). Con excitación Vexentre topo y tierra:

V+=Vex⋅R2R1+R2,V-=Vex⋅R4R3+R4
Vout=V+-V-=Vex(R2R1+R2-R4R3+R4)

Cálculo ejemplo (suposición razonable)

Supongo puente balanceado con R1=R2=R3=120 Ω, sensor en R4con los valores que diste: 119.7 Ω y 120.3 Ω. Supongo Vex=5 V(valor típico). (Si tienes otros valores explícitos, reemplázalos en la fórmula.)

Con esos supuestos:

- Para R4=119.7 Ω:

Vout≈+3.13 mV

- Para R4=120.3 Ω:

Vout≈-3.12 mV

(Cálculo mostrado con más precisión en los pasos: V+=Vex⋅120240=2.5 V; V-=Vex⋅R4120+R4; restar da los mV mostrados.)

5. ¿Qué parámetros determinan la calidad de una medición biomédica?
Respuesta esperada: Conteste en la columna “Su respuesta” escribiendo una letra.

| Concepto | Su respuesta Letra | Definición |
| --- | --- | --- |
| A. Exactitud | D | Duda asociada a la medición. |
| B. Sensibilidad | C | Mínima variación detectable. |
| C. Resolución | B | Cambio de salida ante un pequeño cambio de entrada. |
| D. Incertidumbre | A | Cercanía al valor real. |

6. Los sensores piezoeléctricos se emplean ampliamente en instrumentación biomédica para transformar energía mecánica en eléctrica, y viceversa.
Con base en los principios físicos que los gobiernan y sus aplicaciones clínicas, seleccione las afirmaciones correctas:

A) El efecto piezoeléctrico directo permite generar una diferencia de potencial cuando un cristal o material cerámico se deforma mecánicamente.
B) El efecto piezoeléctrico inverso consiste en la generación de una deformación cuando el material es sometido a un campo eléctrico.
C) En equipos de ultrasonido médico, el transductor piezoeléctrico utiliza ambos efectos (directo e inverso) para emitir y recibir ondas acústicas.
D) Los materiales piezoeléctricos más comunes en medicina son metales puros debido a su alta conductividad eléctrica.
E) El principio de operación es equivalente al efecto fotoeléctrico empleado en sensores ópticos.

7. Un sensor piezoeléctrico empleado en un monitor de pulsos arteriales entrega una salida de 120 mV para una fuerza de 20 N.
Durante una medición, se detecta un pulso con una amplitud de 4 N pico a pico.
Determine la amplitud de la señal generada y discuta por qué es necesario un amplificador de carga o de instrumentación en este tipo de medición.

| Amplitud de la señal | Discusión |
| --- | --- |
|  | Señal pequeña (tens de mV) susceptible a ruido; se requiere alta ganancia y bajo ruido. El piezo tiene alta impedancia de salida: necesita amplificador que presente baja impedancia de carga o un amplificador de carga/convertidor carga-voltaje para mantener respuesta y minimizar pérdidas. Un amplificador de instrumentación proporciona ganancia diferencial, rechazo de modo común (CMRR) y filtrado para extraer la señal pulsátil útil sin amplificar interferencias. Además, se necesita acondicionamiento (filtrado, posible conversión AC-coupled para eliminar offset) y protección contra saturación. |

8. ¿Qué función cumple el amplificador de pierna derecha (Right Leg Drive) en un ECG, de acuerdo con el siguiente arreglo circuital? Seleccione una opción:

A) aumentar el CMRR y la impedancia de entrada.

B) aumentar la impedancia de salida y la impedancia de entrada al mismo tiempo

C) disminuir el CMRR y la impedancia de entrada en modo común

D) disminuir la ganancia y la mejorar la corriente de entrada

9. Mencione dos riesgos eléctricos en instrumentación biomédica y una medida de protección.

| Riesgos: |  Corriente de fuga a través del paciente por aislamiento inadecuado.  Fallo de puesta a tierra o fallo de equipo que provoque choque eléctrico. |
| --- | --- |
| Protección: |  Uso de aislamiento de seguridad médica (transformadores de aislamiento), diseño con doble aislamiento y límites de corriente de fuga según normativa.  Interruptor diferencial (RCD/ELCB) y mantenimiento preventivo; separación galvánica entre paciente y red; uso de equipos certificados medical-grade. |

10. Relacione cada dispositivo con su función: Conteste con una letra en la columna

| Dispositivo | Su respuesta Letra | Función |
| --- | --- | --- |
| - Fotodiodo | B | Emite luz (electroluminiscencia). |
| - Led | A | Convierte luz en corriente eléctrica. |
| - Diodo láser | C | Emite luz coherente e intensa. |
| - Fibra óptica | D | Puede Transmitir señales luminosas moduladas. |

11. La fotopletismografía (PPG) se utiliza en oximetría de pulso para estimar la saturación de oxígeno (SpO₂) a partir de la absorción diferencial de luz por la hemoglobina oxigenada (HbO₂) y la desoxigenada (Hb).

Seleccione la afirmación que NO es correcta respecto al principio óptico y las longitudes de onda empleadas:

A) El método PPG utiliza dos longitudes de onda principales: una en el rango del rojo (~660 nm) y otra en el infrarrojo cercano (~940 nm).

B) La hemoglobina desoxigenada (Hb) absorbe más luz en el infrarrojo, mientras que la oxigenada (HbO₂) lo hace en el rojo.

C) La señal PPG está compuesta por un componente AC pulsátil (por el flujo sanguíneo arterial) y un componente DC estable (por tejidos y sangre venosa).

D) El principio de la PPG se basa en la retrodispersión y absorción selectiva de la luz emitida por LEDs y detectada por un fotodiodo.

12. Dos sensores ópticos infrarrojos, ubicados a 15 cm de separación, registran el paso del antebrazo durante una prueba de reflejos neuromusculares. El sistema de adquisición muestrea a una frecuencia fs. Explique por qué el periodo de muestreo Ts=1/fsdetermina la resolución temporal mínima con la que pueden detectarse los eventos y cómo esta resolución afecta la precisión del tiempo entre sensores y, en consecuencia, del cálculo de velocidad del antebrazo.

La frecuencia de muestreo fsdetermina el periodo de muestreo Ts=1/fs, que es el paso mínimo de tiempo con el que el sistema puede registrar el cruce de cada barrera infrarroja. Esto significa que el instante de detección sólo puede conocerse con una precisión limitada a ±Ts/2.

Como los sensores están separados 15 cm, el tiempo que tarda el antebrazo en pasar de uno a otro (Δt) sólo puede calcularse con esa misma limitación temporal. Por tanto, si Tses grande (frecuencia baja), la medición de Δttendrá mayor error y la velocidad calculada v=0.15/Δttambién será menos precisa. En resumen: a menor frecuencia de muestreo, peor resolución temporal y mayor error en el tiempo y en la velocidad obtenida.

13. En instrumentación biomédica, los sistemas optoelectrónicos presentan varias ventajas importantes. Sin embargo, también tienen limitaciones físicas inherentes. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de la optoelectrónica en aplicaciones biomédicas?

Seleccione una:

A. Alta sensibilidad en la detección de variaciones ópticas
B. Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas
C. Respuesta rápida ante cambios fisiológicos
D. Posibilidad de realizar mediciones no invasivas
E. Alta atenuación óptica causada por los tejidos biológicos

14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de Agricultura de Precisión?

A) Sistema de riego manual basado en la experiencia del agricultor y clima.
B) Estrategia que utiliza tecnologías digitales y sensores para monitorear y optimizar el uso de recursos en los cultivos.
C) Técnica actual que busca incrementar la producción sin importar el impacto ambiental pero los beneficios económicos.
D) Método exclusivo para cultivos hidropónicos o bajo condiciones especiales de cultivo.

15. En una finca productora de papa en Cundinamarca, se desea implementar un sistema de Agricultura de Precisión para mejorar la eficiencia del riego y reducir pérdidas por heladas.
¿Cuáles componentes serían los más adecuados para este sistema, seleccione por lo menos 3 opciones?

A) Sensores de humedad del suelo y temperatura del aire conectados a una red LoRa.
B) Sensores de luminosidad para estimar el nivel hídrico del suelo.
C) Drones con cámaras térmicas para detección de heladas.
D) Estación meteorológica con conectividad IoT ( LoRa / LoRaWAN, Sigfox)

16/17. De acuerdo con la siguiente condición médica por favor analice la siguiente situación,

Se sospecha que el paciente tiene desmielinisado el nervio radial y se ordena un electroneumograma para confirmar el diagnóstico clínico. La fotografía muestra el paciente instrumentado. Los dos electrodos en el antebrazo generan simultáneamente un impulso de corta duración y un voltaje suficientemente alto para estimular el nervio.

Se sabe que la velocidad de ese nervio para pacientes sin ninguna patología (normal) es del orden de 45 a 50 m/s.

Si la señal electromiografía obtenida por los electrodos ubicados en la mano es la mostrada en la gráfica, determine si el diagnóstico clínico es correcto, justificando cuantitativa y claramente su respuesta

Solución Punto No.A

De la fotografía del brazo se puede determinar la distancia entre los dos electrodos que generan el estímulo nervioso es de aproximadamente 3cm y de la gráfica se puede determinar que la diferencia en tiempo entre las dos contracciones musculares, producida cada una por los estímulos es de aproximadamente 3ms.

Luego la velocidad de conducción del nervio del paciente es:

v=dt=3cm3ms=0.03m3×10-3s=303ms=10m/s

La velocidad es mucho más lenta que la normal, es consistente con el diagnóstico clínico

Nótese que el tiempo desde el estímulo hasta la activación muscular tiene varios componentes:

- Tiempo de propagación por el nervio. (tn)= distancia/velocidad

- Tiempo de trasmisión de la unión Nervio – Muscular (tnm) desconocida

- Tiempo de activación del músculo. (tact) desconocida

Por eso la medida absoluta del retardo entre la exitación y la activación muscular no mide el tiempo de propagación solo del nervio, por eso se toma la medida diferencial.

Con un solo electrodo ubicado a una distancia d1, el tiempo total

ttotald1=d1v+tnm+tact

Con el otro electrodo ubicado a una distancia d2

ttotald2=d2v+tnm+tact

Al tomar la diferencia

ttotald2-d1=d2-d2v

Se cancelan los retardos desconocidos tnm y tact

v=d2-d2ttotald2-d1

18/19. Un emisor ultrasónico emite una potencia acústica Pedirigida perpendicularmente a través de dos tejidos consecutivos T1y T2(ver figura).

El espesor de T1es L1y el de T2es L2. Las impedancias acústicas (intensidad/velocidad) de los tejidos son Z1y Z2. La atenuación en cada tejido se expresa en decibelios por metro: A1(dB/m) en T1y A2(dB/m) en T2. Se supone acoplamientos perfectos emisor→T1 y T2→receptor (es decir, no hay pérdidas en las uniones emisor-T1 ni T2-receptor).

Se tienen los valores numéricos siguientes:

| Pe | Z1 | Z2 | L1 | L2 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 mW | 1,5×106 Rayl | 3,0×106 Rayl | 0,02 m | 0,03 m | 50 dB/m | 100 dB/m |

Calcule la potencia acústica Prque llega al receptor (en mW) teniendo en cuenta la atenuación en ambos tejidos y la fracción de intensidad transmitida en la interfaz T1–T2. Muestre todos los pasos y dé el resultado en mW y en dB relativo a Pe.

Solución 1

1) Potencia incidente en T2(potencia tras propagación por T1)

La pérdida (en dB) al atravesar T1es

Δ1  dB=A1⋅L1=50dBm×0.02m=1dB

El factor lineal de atenuación en T1es

f1=10-Δ1/10=10-1/10≈0.794328.

Por tanto la potencia que llega a la interfaz T1–T2 (potencia incidente sobre T2antes de la interfaz) es

Pincidente_en_T2=Pe⋅f1=100 mW×0.794328≈79.43 mW.

Potencia transmitida a T2por la diferencia de impedancias (interfaz T1–T2)

La fracción de intensidad transmitida para incidencia normal entre medios con impedancias Z1y Z2es

Tint=4Z1Z2(Z1+Z2)2.

Sustituyendo:

Tint=4(1.5×106)(3.0×106)(1.5×106+3.0×106)2=18.0×101220.25×1012=1820.25≈0.8888889.

Entonces la potencia después de la interfaz, en el interior de T2(antes de propagación por T2), es

Pen_T2_inicio=Pincidente_en_T2⋅Tint=79.4328 mW×0.8888889≈70.61 mW.

(Nota: 0.8888889 =8/9.)

Atenuación en T2a lo largo de L2→ potencia recibida Pr

La pérdida (en dB) en T2es

Δ2​(dB)=A2​⋅L2​=100 mdB​×0.03 m=3 dB

El factor lineal de atenuación en T2es

f2=10-Δ2/10=10-3/10≈0.501187.
Finalmente la potencia recibida por el receptor es

Pr=Pen_T2_inicio⋅f2≈70.60695 mW×0.501187≈35.40 mW.

20. Un dron con LiDAR obtiene una nube de puntos del terreno de 100 m × 60 m, donde se detecta una zona con baja reflectancia asociada a baja humedad en el suelo (30 % del área).
Si el sistema de aplicación variable de fertilizante está programado para aplicar 50 kg/ha en áreas óptimas y 80 kg/ha en zonas secas, ¿cuál será la cantidad total requerida de fertilizante para la parcela?

(1 ha = 10 000 m²)

A. 32 kg
B. 36 kg
C. 38 kg
D. 42 kg

Área del terreno: 100 m×60 m=6000 m2=0.6 ha.
Zona de baja reflectancia (baja humedad) = 30% del área → 0.6 ha×0.30=0.18 ha.
Zona óptima = 70% → 0.6 ha×0.70=0.42 ha.

- Fertilizante en áreas óptimas: 0.42 ha×50 kgha=21.0 kg.

- Fertilizante en zonas secas: 0.18 ha×80 kgha=14.4 kg.

Total requerido = 21.0 + 14.4 = 35.4 kg ≈ 35.4 kg.

La alternativa más cercana es B) 36 kg.